## Sheet1
| 1 cm cell in 90% acetone |  |  |  |  | Baseline corrected |  |  | Jeffrey and Humphrey's Trichromatic EPA methods | Chazaux, Schiphorst, Lazzari and Caffarri 2022 doi: 10.1111/tpj.15643 | Jeffrey and Humphrey's Trichromatic EPA methods | Chazaux, Schiphorst, Lazzari and Caffarri 2022 doi: 10.1111/tpj.15643 | JGOFS | Jeffrey and Humphrey's Trichromatic EPA methods | Chazaux, Schiphorst, Lazzari and Caffarri 2022 doi: 10.1111/tpj.15643 | JGOFS
| 750nm | 664nm | 647nm | 630nm |  | 664nm (corr) | 647nm(corr) | 630nm(corr) | Chl a mg/L |  | Chl a µg/L |  |  | Average conc. µg/L
| 0.0001 | -0.0002 | -0.001 | -0.0002
1 | 0.0017 | 0.5535 | 0.1342 | 0.0882 |  | 0.5518 | 0.1325 | 0.0865 | 6.3417 | 6.3711 | 6341.7 | 6371.124 | 6294.0573
2 | 0.0018 | 0.5531 | 0.1348 | 0.0881 |  | 0.5513 | 0.133 | 0.0863 | 6.335 | 6.3637 | 6334.989 | 6363.714 | 6288.3541
3 | 0.0014 | 0.5523 | 0.1341 | 0.0883 |  | 0.5509 | 0.1327 | 0.0869 | 6.3308 | 6.3596 | 6330.759 | 6359.634 | 6283.7915
6335.816
| DockEye | Horiba
JGOFS | extinction coefficient for chl a in 90% acetone at 664 nm
(87.67 L g-1 cm-1 )
l = cuvette path length (cm)
Stock solution conc (ug/l)
Intermediate | 6335.8
| Spiking solution to add (mL) | Spike | Final Concentration (ug/L) | Volume 90% (mL) | Final Volume (mL) | Volume after prep (mL)
CS5 | 0.4735 | Intermediate | 100 | 29.5265 | 30 | 20
CS4 | 10 | CS5 | 50 | 10 | 20 | 12
CS3 | 8 | CS4 | 20 | 12 | 20 | 10
CS2 | 10 | CS3 | 10 | 10 | 20 | 10
CS1 | 10 | CS2 | 5 | 10 | 20 | 20